## Požadavky na 21041
Skupina | Položka | Kategorie | Požadovaná funkcionalita/kritéria | Zdůvodnění | Popis
1 | 1.1. | Základní způsobilost | Usability a validace v požadovaném prostředí, počet instalací / počet pacientů | Funkčnost řešení je zapotřebí ověřit v prostředí a podmínkách reálné klinické práce na pacientech, aby byla potvrzena nejen funkčnost v konkrétních podmínkách ale i prezentovaný klinický výsledek používání. | Doložení počtu realizovaných dlouhodobých terapií a min 5 zdravotnických zařízení, kde terapie probíhaly (potvrzení zástupcem daných zařízení)
1 | 1.2. | Základní způsobilost | Certifikace zdravotnického prostředku - CE, UDI-DI | Základním předpokladem použití řešení na pacientech v reálném provoru je splnění legislativních požadavků MDR. | Předložení dokladů: - evidenční číslo - základní UDI-DI, popřípadě SRN Number - CE certifikát - Prohlášení o shodě Zavedené a udržované QMS a RMS
1 | 1.3. | Základní způsobilost | Kompletní návod k použití, který mimo jiné obsahuje indikace, kontraindikace, doporučení, terapeutické cíle atd. | Srozumitelný návod jasně definující indikace, kontraindikace a způsob použití je nezbytným předpokladem použití. | Oficiální návod k použití
2 | 2.1. | Technická způsobilost | All-in-one a Ready-to-use systém | Řešení je dodáváno tak, že je možné, po příslušném zaškolení, jeho okamžité spuštění v provozu. Systém je dodán jako kompletní dodávka (HW, opatřený příslušným SW) bez nutnosti dokupování dodatečného vybavení, instalace, párování či nastavování. | Popis balení Manuál použití Test v praxi
2 | 2.2. | Technická způsobilost | Ergonomie používání | Zařízení je přenositelné a spustitelné téměř odkudkoli (ambulance, tělocvična, lůžko, vlastní sociální prostředí). Není vázáno na místo a je plně soběstačné z pohledu konektivity. | Popis balení Manuál použití Test v praxi
2 | 2.3. | Technická způsobilost | Desinfekce a sterilita | S ohledem na specifické požadavky zdravotnictví související s eliminací nosokomiálních infekcí požadavek na to, aby veškeré povrchy byly desinfikovatelné. Desinfikovat je možné HW i celý systém pro bezpečné a hygienické uložení. | Čestné prohlášení / manuál
2 | 2.4. | Technická způsobilost | Snímková frekvence | Frekvence, s jakou zobrazovací zařízení zobrazuje jednotlivé unikátní snímky v rámci VR aplikace. Při nízké snímkové frekvenci aplikace vyvolávají uživateli dezorientaci, nevolnost a další negativní účinky. Proto je potřeba minimální hodnotu FPS zajistit potřebnou kvalitu, komfort a věrohodnost VR prostředí. | min 72 FPS
2 | 2.5. | Technická způsobilost | Automatické nastavení výšky | Automatické přizpůsobení umístění VR obsahu v prostoru dle antropometrických parametrů pacienta. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
2 | 2.6. | Technická způsobilost | Nastavení pozice cvičení | S ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici pacienta je pro některé pacienty vhodné cvičení ve stoje, pro jiné v sedě, nebo v leže. Požadavek cílí na možnost nastavení těchto poloh pacienta včetně modifikace zobrazení VR obsahu a jednotlivých interaktivních prvků (ve správné pozici a výšce) vůči pacientovi a zvolené polohy pacienta . | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
2 | 2.7. | Technická způsobilost | Interaktivita | Převážná část cvičení je prováděna formou interakce pacient-prostředí, pacient není pouze pasivní pozorovatel. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
2 | 2.8. | Technická způsobilost | Handtracking | Pacienti po CMP mohou mít kognitivní postižení, problémy s úchopem, případně další postižení omezující držení předmětů v dlani. Pro zajištění univerzální možnosti využití rehabilitace ve VR i pro tyto pacienty je požadavek na řešení, kde pohyby končetin většiny cvičení jsou sledovány i bez VR ovladačů. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
2 | 2.9. | Technická způsobilost | Identifikace uživatele v rámci VR a personalizace | S ohledem na různé úrovně a schopnosti pacientů je zapotřebí VR obsah vždy individuálně přistůsobit konkrétnímu pacientovi. Pro sledování pacientových výsledků je zapotřebí sledovat historie používání, která je následně hodnocena. | Ověření jednoznačné identifikace a personalizace VVI
2 | 2.10. | Technická způsobilost | Automatické ukončování dle nastavených parametrů | Možnost ukončit aplikace dle předem definovaných parametrů, které jsou v aplikaci implementovány a které volí terapeut při spouštění VR obsahu | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
3 | 3.1. | Bezpečnost | Penetrační testy | Hlavním cílem penetračního testování je ověřit úroveň bezpečnosti systémů a odolnost informačních a komunikačních technologií před reálnými kybernetickými hrozbami a zajistit tak bezpečnost. | Certifikát o provedení a pozitivní výsledek penetračního testu. Splnění lze doložit i internímy testy, pokud je předložen protokol a kompletní dokumentace provedeného testu.
3 | 3.2. | Bezpečnost | Performance testy | Pro zajištění hladkého průběhu rehabilitace při současném zapojení více uživatelů je zapotřebí zajistit dostatečný výkon. Testování výkonu se zaměřuje na plynulost terapie, odezvy ovládání a přenosu dat, a to i při terapii více souběžných uživatelů. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VV
3 | 3.3. | Bezpečnost | Zabezpečení komunikace | Komunikace mezi HW je zabezpečená a způsoby zabezpečení se řídí příslušným bezpečnostním standardem. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
3 | 3.4. | Bezpečnost | Zabezpečení přihlašování uživatelů | Zajištění bezpečného přihlášení uživatelů | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.1. | Řídicí systém | Ovládání a kontrola HW | VR headset je plně ovládán a pod kontrolou zdravotnického personálu na dálku, tedy bez nutnosti nasazování VR headsetu na sebe a následného přesunu zpět na pacienta. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.2. | Řídicí systém | Vzdálené sledování obsahu | Zdravotnický pracovník má možnost díky streamování obrazovky v reálném čase sledovat na zobrazovacím zařízení živý přenos VR obsahu z headsetu z pohledu první osoby, aby tam mohl pacientovi poskytovat dopomoc. Platí jak pro individuální, tak v případě skupinové terapie, kde je zapotřebí umožnit jednoduché přepínání streamu mezi jednotlivými VR headsety. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.5. | Řídicí systém | Vzdálená aktualizace obsahu | Možnost prostřednictvím řídícího systému zajistit aktualizaci v případě potřeby. Aktualizace probíhá automaticky na dálku, případně je zajištěna dodavatelem | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.6. | Řídicí systém | Multilanguage platforma | Zajištění vícejazyčného rozhraní celého řídícího systému - umožnění přepínání jazyku platformy | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Předložení řešení k ověření VVI.
5 | 5.1. | Odborná způsobilost | Odborné zaškolení oprávněným školitelem | Řádné zaškolení je nezbytné pro další správné využívání řešení. | Předložení školícího procesu včetně podrobného plánu zaškolování. Seznam oprávněných školitelů. Předložení CV odborného garanta z oblasti fyzioterapie.
5 | 5.2. | Odborná způsobilost | Odborná podpora | Dodavatel je povinen zajistit potřebnou odbornou podporu (certifikovaným aplikačním specialistou) pro možnost konzultace specifické indikace či vhodnosti terapeutického plánu. | Doložení interní směrnice o způsobu vypořádání odborného dotazu. Bude ověřeno zasláním odborného dotazu. Doložení odpovídajících lidských zdrojů zabezpečující odbornou podporu.
6 | 6.1. | VR obsah (aplikace) | Aplikace musí být zaměřeny na minimálně pomoc s redukcí bolesti, zvětšování rozsahů, rozvoji kognitivních funkcí, aktivizaci a celkovou motivaci pacienta a jeho aktivního zapojení do rehabilitace | Rehabilitace po CMP je komplexní proces, proto také VR obsah by měl cílit nejen na jednu doménu, ale umožnit komplexní rehabilitaci ve VR. | Seznam min. 30 aplikací s využitím i pro pacienty po CMP vč. jejich specifikace - indikace, kontraindikace, anatomický reagion, klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření, sledované parametry a datové výstupy
7 | 7.1. | Metodika používání | Vytváření a sdílení skupin aplikací | Možnost tvorby a správy terapeutických plánů a jejich přiřazení pacientům nebo skupině pacientů. | Doložení technické specifikace a popisu řešení. Ověření VVI.
8 | 8.1. | Data a reporting | Správa dat a reportování výsledků cvičení (základní informace o provádění cvičení a plnění terapeutického plánu) | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. Základní reporting - základní přehled o používání VR rehabilitace u daného klienta, kdy je možné v reálném čase vidět základní informace o všech terapiích pacienta (kdy, kolik, jakých, jak dlouho) s přehledem plnění nastaveného terapeutického plánu. Plnění plánu: procentuální plnění - plán/skutečnost, nebo jiná metrika, ze které je patrná změna stavu pacienta ve vztahu k plnění terapeutického cíle. | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI
8 | 8.2. | Data a reporting | Sledování progresu pacienta | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Ověření VVI
8 | 8.3. | Data a reporting | Předávání informací do centrálního zpracování | Pro zajištění hodnocení efektu v prostředí českého zdravotnictví je požadavek na předávání dat naměřených a sledovaných v rámci reportingu ve strukturované, strojově čitelné podobě do centrálního zpracování. Struktura dat bude upřesněna v Q1 2025. | Metodický postup, jakým způsobem budou data předávána do centrálního registru. Metodický postup bude obsahovat mimo jiné personální, technické a kvalitativní zajištění. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI